## Sheet1
医疗设备采购项目初步价格调研
报价要求：1、各公司选择自己参与议价的产品进行报价并提供资料；2、报价时请详细填写产品生产厂家、具体型号，对应的报价依据与议价产品型号一致；3、报价依据为：（1）北京上海广州及珠三角地区三级以上公立医院同型号设备中标通知书、采购合同或政府采购网站中标公示截图；（2）西北六省三级以上公立医院同型号设备中标通知书、采购合同或政府采购网站中标公示截图；以上两项都要提供。4、报价表要求11月20日下午17时前报设备科（微信或邮件均可），其余调研资料按要求准备后于11月25日前提供。
供应商： 联系人： 联系电话：
序号 | 设备名称 | 技术性能及配置要求 | 生产厂家 | 型号 | 报价/三年质保 | 报价/五年质保 | 备注
1 | 3.0T核磁共振成像系统（MR） | 各公司获得FDA及NMPA的3.0T磁共振最新机型：（1）性能要求：全身通用型3.0T超导磁共振成像系统，具有多源光纤射频、最新静音扫描、三维表面重建、软件控制照相、自旋回波、梯度回波、同反相位、磁化传递、K空间成像、全身成像、脑灌注成像、体部成像、心血管成像、肌骨关节成像的各种先进技术以及深度学习重建平台；（2）配置要求：配备一体化头颈组合成像线圈、一体化全脊柱线圈、超柔轻量化单片体部线圈、高分辨率关节柔性线圈、射频发射/接收体线圈、乳腺线圈以及高级独立后处理工作站2套、磁共振专用高压注射器1台、精密空调1套、阅片影像工作站3套、磁共振专用水冷机1套、UPS不间断电源1套；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
2 | 256排双能光谱X线计算机断层扫描仪（CT） | 各公司获得FDA及NMPA的超高端X射线体层摄影设备最新机型：（1）性能要求：立体双层光谱能量成像超高端X射线体层摄影设备，能量成像方式为探测器驱动，具备“同源、同时、同相”接收不同能量X射线的能力，设备具有微辐射、团注跟踪扫描、能量成像、全面心脏成像、全面血管分析、单器官能量灌注扫描、智能量体成像平台、PACS光谱魔镜系统、冠脉斑块光谱分析平台、光谱高阶科研平台、全模型迭代光谱数据高清重建平台等先进功能，用于全身扫描的临床应用和临床研究；（2）配置要求：配置CT专用高压造影注射器1套、精密空调1套、阅片影像工作站3套和UPS不间断电源1套；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
3 | 256排双源X线计算机断层扫描仪（CT） | 各公司获得FDA及NMPA的高端螺旋CT最新机型：（1）性能要求：256排双能量高端螺旋CT，双球管双探测器，用于身扫描的临床应用和临床研究，具有智能影像工作流、双能量成像、四维动态成像、低剂量扫描、肿瘤自动分割、高级肿瘤评估、神经血管减影等各项技术以及高级图像后处理应用、高级临床后处理应用、心脏高端临床应用功能；（2）配置要求：设备配置高级图像后处理工作站2套、高压造影注射器1套、精密空调1套、阅片影像工作站3套和UPS不间断电源1套；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
4 | 落地式数字摄影X射线机（DR） | （1）性能要求：落地式数字放射成像系统，设备应满足数字透视、全身各部位各体位数字摄影、消化系统造影、ERCP、T管造影等放射诊断及治疗需求，具有各种数字图像处理技术；（2）配置要求：设备主要部件(如:球管、高压发生器和检查床)必须是同一厂家制造；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
5 | 悬吊式数字摄影X射线机（DR） | （1）性能要求：固定加无线双平板悬吊式数字放射成像系统，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影，具有长骨拼接功能，可实现立位和卧位长骨拼接；（2）配置要求：设备主要部件(如:球管、高压发生器、限束器和检查床)必须是同一厂家制造；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
6 | 移动式三维C形臂X射线机 | （1）性能要求：设备C臂台车与工作站台车采用一体机设计，触摸屏控制面板，具备术中实时显示脊柱与关节多平面成像和三维成像功能，实现二维与三维图像采集的任意切换，具备三维导航接口，可适配市面主流骨科手术机器人及手术导航类设备，同时配置配套的脊柱外科手术床1张。
7 | 医用血管造影X射线系统 | 各公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本，并提供相应NMPA文件：（1）性能要求：悬吊式机架，设备用于心、脑、全身血管造影及介入治疗，具备等心室、冠脉分析软件和多点云工作平台、智能路图、组合蒙片、射线剂量防护、三维采集重建后处理、类CT软组织成像、双期类CT成像、血管导航等先进功能；（2）配置要求：配置高压注射系统1套、具有三维采集重建后处理功能的阅片影像工作站3套和UPS不间断电源1套；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
8 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | （1）性能要求：满足医院口腔科X射线诊断，要求有先进的颌面自锁、颌面聚焦、颌面独立头影及抗金属伪影等性能和全面的功能，操作简便，专业级口腔诊断软件，用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科颞颌关节和鼻旁窦诊断分析；（2）配置要求：设备配置椅旁阅片工作站10套、铅防护套装（成人、儿童各一套）；（3）完成机房改造建设及屏蔽装修，提供设备性能防护检测、机房的预控评检测并出具报告，负责连接医院HIS、PCSA系统、胶片打印系统。
9 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 各厂家最高型号和最新版本设备：（1）性能要求：智能化超高端彩色多普勒超声诊断系统用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;以超声临床诊断应用和相关科研为主，具有二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像、组织谐波成像、负荷超声成像、测量及定量（心肌应变、自动化二维心功能、心脏自动应变、自动心肌运动、负荷心肌运动）分析、图像存储与（电影）回放重现及病案管理技术；（2）配置要求：设备配置四把不同频率的超声探头（成人纯净波单晶体心脏探头：频率1-5MHz；腹部纯净波单晶体探头：频率1-5MHz；纯净波单晶体血管/小器官探头：频率4-18MHz；纯净波单晶体矩阵心脏探头：频率1-5MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
10 | 妇产彩色多普勒超声诊断仪 | 各厂家最高型号和最新版本设备：（1）性能要求：高档四维彩色多普勒超声诊断仪适用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、TCD的病例诊断、疑难病例会诊和临床科研，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，具有二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、能量多普勒成像、组织谐波成像、实时四维成像、弹性成像、宽景成像、容积四维成像、常规测量及胎儿生长指标自动测量分析、图像存储与（电影）回放重现及病案管理技术；（2）配置要求：设备配置五把不同频率的超声探头（腔内凸阵探头：超声频率4.0-9.0MHz；单晶面阵容积探头：超声频率2.0-8.0MHz，阵元数≥550；腹部二维凸阵探头：超声频率2.0-5.0MHz，阵元数≥192；单晶体二维凸阵探头：超声频率3.0-9.0MHz；腔内容积探头：超声频率5.0-13.0MHz）、、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
11 | 妇产彩色多普勒超声诊断仪 | 各厂家最高型号和最新版本设备：（1）性能要求：高档四维彩色多普勒超声诊断仪适用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、TCD的病例诊断、疑难病例会诊和临床科研，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，具有二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、能量多普勒成像、组织谐波成像、一体化智能四维成像、空间复合成像、动态核磁成像、精细血流成像、立体血流显示、胎儿智能检测、宫颈弹性成像、常规测量及产科/妇科/泌尿/胎儿/上下肢动静脉/肌肉骨骼测量分析、图像存储与（电影）回放重现及病案管理、多模态一键智能优化技术；（2）配置要求：配置五把不同频率的超声探头（单晶体凸阵探头：频率范围1-7MHz；单晶体凸阵容积探头：频率范围1-8MHz；腔内容积探头：频率范围2-10MHz；线阵探头：频率范围3-12MHz；胎心专用探头：频率范围3-10MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
12 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统主要用于腹部（肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾）、浅表器官（甲状腺、乳腺等）、肌骨、子宫附件等方面的临床及弹性、造影等方面的科研工作。具有二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、空间复合成像、组织谐波成像、全域动态聚焦、立体血流、超微细血流成像、宽景拼接成像、二维/彩色取样框角度独立偏转、智能血流跟踪、造影成像及超高分辨率造影成像、弹性成像、全科测量及血管内中膜、全自动左心射血分数自动测量技术，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；（2）配置要求：配置五把不同频率的超声探头（单晶体心脏探头频率：1.0-6.0 MHz；单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz；线阵探头频率：4.0-15.0 MHz；肌骨探头频率: 6.0-23.0 MHz；单晶体腔内探头频率：2.0-10.0 MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
13 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、高级空间复合成像、组织谐波成像、全聚焦相干成像、清澈血流、血管数字化减影、逐微血流成像、多影像实时对比联合诊断、超宽视野成像、超声造影成像、实时应变弹性成像、点式剪切波成像、二维剪切波弹性成像、速度向量成像、心脏成像、全科测量及血管内中膜、小儿髋关节测量技术，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；（2）配置要求：配置五把不同频率的超声探头（腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz；高频线阵探头：4.0-10MHz；相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz；相控阵介入探头：1.4-5.0MHz（支持弹性成像技术，提供证明）；超高频线阵探头：5.0-18.0MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
14 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有二维灰阶成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、高级空间复合成像、组织谐波成像、全聚焦相干成像、逐微血流成像、血管数字化减影、智能动态变频、多影像实时对比联合诊断、超宽视野成像、超声造影成像、实时应变弹性成像、点式剪切波成像、二维剪切波弹性成像、速度向量成像、心脏成像、经颅多普勒、心脏成像、全科测量及血管内中膜、小儿髋关节测量技术，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；（2）配置要求：配置五把不同频率的超声探头（腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz；高频线阵探头：4.0-10MHz；相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz；小儿颅脑探头：3.0-10.0MHz；超高频线阵探头：5.0-18.0MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
15 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有二维灰阶成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、高级空间复合成像、组织谐波成像、全聚焦相干成像、清澈血流、逐微血流成像、血管数字化减影、智能动态变频、多影像实时对比联合诊断、超宽视野成像、超声造影成像、实时应变弹性成像、点式剪切波成像、二维剪切波弹性成像、速度向量成像、心脏成像、经颅多普勒、心脏成像、产科自动测量及血管内中膜、小儿髋关节测量技术，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；（2）配置要求：配置五把不同频率的超声探头（腹部凸阵探头：1.4-5.0MHz；高频线阵探头：4.0-10MHz；相控阵心脏探头：1.5-4.5MHz；腔内微凸探头：4.0-9.0MHz；超高频线阵探头：5.0-18.0MHz）、超声报告工作站1套、超声电动检查床1张、医生检查桌椅1套、UPS不间断电源1套。
16 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：便携式彩色多普勒超声诊断仪，以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，支持成人及小儿经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声、超声引导下的各类穿刺、麻醉阻滞等检查全面应用。设备具有二维灰阶成像、组织谐波成像、智能化超清成像、实时多角度复合成像、梯形扩展成像、宽景成像、心尖扩展成像、彩色多普勒血流成像、方向性灰阶血流显像、冠脉血流显像、频谱多普勒显示、组织多普勒成像、超声造影成像、心脏功能测量与分析、产科测量、血流测量与分析等先进功能；（2）配置要求：设备配置成人单晶体相控阵探头（1.5-4.6MHz)、电子线阵探头(4.0-13.0MHz)、成人凸阵探头(1.5-5.0MHz)、专用台车1台、一体式图文报告工作站1套。
17 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | （1）性能要求：便携式彩色多普勒超声诊断仪，应用包括但不限于心脏、神经、肌骨康复、腹部脏器、妇科产科、急危重症、小器官、浅表组织、血管、泌尿等应用，同时也应可配置具备经食道心脏超声等难度更高的临床应用功能。设备具有二维灰阶成像、M模式、多普勒频谱模式、彩色Color模式、自适应的斑点噪声抑制、反组织谐波成像、空间复合成像、组织多普勒成像、心脏功能测量与分析、妇产测量、腹部测量与分析、在线教育培训系统等先进功能；（2）配置要求：配置成人腹部凸阵探头（频率范围1-5MHz，阵元数≥128阵元）、成人浅表探头（频率范围3-12MHz，阵元数≥192阵元）和高频线阵探头（频率≥19MHz）、专用台车1台、一体式图文报告工作站1套。
18 | 电子内镜系统 | （1）配置及性能要求：设备配置全高清电子内镜系统（分辨率≥1920*1080，≥20级色调及饱和度调节，具有自动增益、色彩增强、轮廓强调、构造调节、对比度调节、自动白平衡、红蓝伪彩图显示、电子放大、图像冻结、画中画功能）、四路LED冷光源（寿命≥20000小时、色温≥5000K-7000K、4种照明模式、两种调光模式）、上消化道高清电子检查内窥镜（视场角≥140°、景深≥3-100mm、插入部外径≤9.2mm、具有独立的副送水通道、最小器械孔道内径≥2.8mm）、上消化道高清电子治疗内窥镜（视场角≥145°、景深≥3-100mm、插入部外径≤9.6mm、具有独立的副送水通道、最小器械孔道内径≥3.2mm）、下消化道高清电子检查内窥镜（视场角≥140°、景深≥3-100mm、头端部外径≤12.0mm、具有独立的副送水通道、最小器械孔道内径≥3.8mm）、下消化道高清电子治疗内窥镜（视场角≥145°、景深≥3-100mm、头端部外径≤12.5mm、具有独立的副送水通道、最小器械孔道内径≥4.2mm）、彩色高清液晶专业医用监视器（≥26英寸、分辨率≥1920×1080）、专业台车（同时悬挂两条内镜）、内镜存储柜（可悬挂≥4条内镜，不间断通风、杀菌），用于患者上、小消化道疾病的检查和治疗。
19 | 电子腔镜系统 | （1）配置及性能要求：设备配置4K-3D荧光高清影像系统（具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，放大、缩小，图像翻转、图像防抖、除雾等功能和精准曝光控制，增益控制，多级色温、色调、色彩饱和度、对比度、锐度和降噪等图像调节功能）和医用荧光LED冷光源（LED/激光寿命≥60000小时、色温≥5200K~6200K、显色指数≥90）、3D荧光超高清电子腹腔镜（原生双3840*2160@120fps超高清图像信号、视向角≥30°、视场角≥80°、≥4种荧光模式）、荧光内窥镜摄像头（双1/1.8英寸CMOS传感器、原生分辨率3840*2160P/4K、10bit的超高清图像数据、≥9种荧光模式）、腹腔内窥镜（视向角≥30°、视场角≥80°）、气腹机（流量每分钟≥50升，含儿童模式）、直管宫腔治疗镜、腔镜灌注泵、医用3D/4K监视器（≥31.5英寸、分辨率≥3840*2160）、导光束2条（≥3米）、专用台车（≥4层）以及配套的腔镜手术器械（32把），用于对腹腔、子宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗。
20 | 超声支气管镜系统 | （1）配置及性能要求：原装进口产品，设备用于病人的支气管检查及治疗，主要包括超声内镜图像处理装置（超声扫描模式机械扫描、电子扫描，显示模式B模式、血流模式、PW模式；环形扫描、凸阵扫描）、超声电子支气管镜（先端部外径≤6.6mm、插入部外径≤6.3mm、视野角度≥80°、景深≥2-50mm、弯曲角度上≥160度，下≥70度；B模式、彩色血流模式、能量血流模式、高分辨率血流模式；电子凸阵扫描，频率5/6/7.5/10/12MHz，范围≥65°）和内镜超声探头2个（显示模式B模式、机械环形扫描、超声频率≥20MHz、有效长度≥2150mm），以及支气管镜图像处理装置（具有顺次成像、蓝色窄波光处理、内镜远程切换、IHB色图显示功能、画面大小切换、轮廓强调和构造强调、自动增益控制、色彩强调等功能，可连接荧光电子胃镜、结肠镜、内科胸腔镜）和电子支气管镜（高清CCD、视野角≥120°、景深≥2-100mm、具有蓝色窄波光处理功能）、双灯冷光源（≥300W氙灯-无臭氧、色温≥5600K、持续照明≥500H）、医用液晶监视器（≥26寸、分辨率≥1920*1080、具有画中画、画外画和克隆输出模式）、专用台车（挂2条内镜）。 |  |  |  |  | 原装进口
21 | 鼻内窥镜手术治疗系统 | 配置及性能要求：设备适用于在鼻腔内部开展各种检查，以及在耳鼻喉浅表部位的手术中对相应组织进行凝固、 使组织变性和/或坏死，满足耳鼻喉手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理功能。具体配置包括：（1）配备有4K超高清鼻内镜：包括4K超高清摄像主机（分辨率≧3840x2160，具有亮度、测光模式、电子放大、增益、白平衡、拍照、录像、电子染色等一键操控功能）及摄像头（分辨率≧3840x2160，原生4K图像传感器，自动增益、电子放大，支持聚谱成像和光电复合染色成像）、冷光源系统（四路LED光源，寿命≥40000小时，色温≥3000K-7000K，光纤长度≥3M）、监视器（≥31.5英寸，分辨率≥3840*2160，超高清图像显示视角水平≥1780，垂直≥1780）、鼻窦镜5支（视向角 0°/30°/70°，直径≥ 4mm，视场角≥50°）、专用台车（多层设计且层高可调，支臂可360°旋转，自带隔离电源）；（2）手术动力系统及工具：动力主机（转速≥70000r/min，并且搭配1:2传动比增速钻头多手柄接口设计自动识别）、鼻科手柄（转速往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术）、一体式/分体式刨刀各5把（转速往复≥6000转/分，单向≥13000转/分）、耳科手柄（水冷式设计，钻头直连）、磨钻头10支（多种钻身长度40-140mm和直径2.4mm/3.5mm/4.5mm选择，1:2增速钻头实现14万转超高转速）；（3）温控高频治疗仪：工作频率≤460kHz、低功率≥4.5W、低温50℃~80℃、无创、可重复治疗，一键启停，电极自动识别等，消融电极3根。
22 | 心肺功能测试系统 | （1）性能要求：用于人体的肺功能参数（流速、气流阻力、通气量、O2/CO2气体分析）测量及运动心肺功能（VO2、VCO2、RER、VE、EqO2、EqCO2、PETO2、PETCO2、CHO、FAT、PROT、EE、VT、MET、BR、BF、AT、VT2、VT3、VO2/KG、VTex、dO2/dw、VDc/VT、EELV、SPO2、HR、O2/HR、HRR、Qtc、SVc、Psys、Pdia、Loa）测试，具有常规肺通气功能（用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in；慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。）、呼吸压力功能（MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX）、肺弥散功能（RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA））、气道阻力功能（ROCC、GOCC）、激发试验功能（PD、PC、PD20、PC20）等模块，测得无创心排量、运动心电、运动血压参数，配备直立功率车（运动水平转速、时间、pace、CAL、CAL/Min、WATT、H/R、METs、VO2max、距离、速度、运动强度）满足不同的病人和不同的试验目的。（2）配置要求：常规肺通气功能模块、呼吸压力功能模块、肺弥散功能模块、气道阻力功能模块、激发试验功能模块、气体分析器、心电测试仪、运动血压监测、直立功率车、传感器、雾化器。
23 | 掺铥光纤激光治疗系统 | （1）性能要求：治疗系统通过脉冲输出和高功率连续输出的方式输出波长1940nm的掺铥激光，连续模式下功率≥60-80W，脉冲宽度≥3档可调（短脉宽、中脉宽、长脉宽），最大输出功率≥70W、最大脉冲能量≥6J、最大脉冲频率≥2200Hz、最大脉冲宽度≥40ms，全触摸操作，适用于泌尿系结石和良性前列腺增生的治疗，具有光纤自动识别、碎石、连续切割、止血、温度过高保护等功能，实时显示激光器温度、每次使用总能量输出、总出光时间，配置≥4种规格直径光纤。（2）配置要求：设备配置光纤激光主机、显示模块、碎石功能模块、连续切割功能模块、止血功能模块、术式保存模块、术式加载模块、指示光调节模块、可复用光纤4根、光纤端面检测及剥离设施。
24 | 分子筛制氧系统 | 利用PSA变压吸附技术制造医用氧气，供临床使用。（1）性能要求：分子筛制氧系统，核心部件分子筛、空压机、冷干机均为进口产品，系统产氧量≥47立方米/小时，产氧浓度≥93%±3%,空气进气压力≥6barg，氧气输出压力：45-65psig可调，氧气露点温度低于或等于:-70℃；具有断电报警功能、自动报警功能、氧气在线监测、瞬时流量和累计流量显示功能、自动化控制、远程启停、运行状态监测管控等功能。（2）配置要求：配置分子筛主机1台、冷干机1台、空压机1台、过滤系统1套、增压机1台、空气罐2个、氧气罐2个、高压氧气储罐2个、流量/压力/纯度检测系统、智能化电气控制系统、智能化远程监控系统、短信报警系统等，接入医院供氧管网系统。
25 | 超乳玻切一体机 | （1）性能要求：原装进口产品，主机超声功率≥35瓦特、频率≥28.5kHz、能量≥0-100%、前段玻切速率≥0—800次/分、线性/固定切割率每分钟≥30—5000次切割、硅油注入模式压力≥70 psi、吸除模式负压≥5mmHg—600mmHg；可实现连续、脉冲、固定爆破、单爆破和多重爆破五种超声模式输出，支持多种超声乳化针头。具备白内障超声乳化、前段玻切、玻璃体切除、眼内照明、硅油注吸、气液交换、灌注加压、电凝、回流功能；能；（2）配置要求：配置2把六晶片超乳手柄、1把注吸手柄、2个注吸头、2根电凝线、1把双极电凝镊、1把电凝笔、1盒超乳微流针头。 |  |  |  |  | 原装进口
26 | 口腔Er:YAG激光治疗系统 | （1）性能要求：原装进口产品，采用宝石脉冲激光器产生波长2940nm铒激光，具有≧五种脉冲宽度（超短脉冲SSP(50us)，中短脉冲MSP(100us)，短脉冲SP(300us)，长脉冲LP(600us)，超长脉冲VLP(1000us)）；输出单脉冲能量≥500mJ、能量密度≥40J/cm2、脉冲频率≧2-50Hz、功率≥10W、宽度≥50us-1000us；具备方波脉冲、能量反馈控制和可调方波技术，满足临床口腔硬组织去除、牙周治疗、根管治疗、手术操作、口腔美容的各种需求，可配置不同规格、特殊工作尖8支。 |  |  |  |  | 原装进口
27 | LED光源手术无影灯改造升级 | （1）性能要求：对医院综合手术室现有的百级(LED双母灯一套，含中置摄像)、腔镜（一套，含双屏显示器悬挂系统）、常规手术间（十套）所有手术无影灯进行全面改造升级，要求全部使用双母灯LED光源，寿命≥60000h，支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤160mm，最大≥300mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化；光斑均匀度d50/d10≥60%；照明深度≥1400mm；深腔无影率≥98%；显色指数Ra≥ 97， R9≥ 97；具备多档色温可调功能，可调范围3500K-5000K；中心照度≥160000Lux，满足各类手术光照、摄像需求。